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采购清单

本项目共分为 十一 个包段：
	包一、生化类试剂

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中丙氨酸氨基转移酶浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：丙氨酸底物法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%；TE≤16%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；

	国产

	2
	天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中天门冬氨酸氨基转移酶浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：天门冬氨酸底物法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%；TE≤16%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	3
	碱性磷酸酶检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中碱性磷酸酶浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：NPP底物-AMP缓冲液法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%；TE≤18%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	4
	γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中γ-谷氨酰基转移酶浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：GCANA底物法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤5.5%；批间相对极差<10%；TE≤15%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	5
	肌酸激酶检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中肌酸激酶浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：磷酸肌酸底物法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<6%；TE≤11%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	6
	肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中肌酸激酶MB同工酶浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：免疫抑制法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤6%；批间相对极差<15%；
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	7
	乳酸脱氢酶检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中乳酸脱氢酶浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：乳酸底物法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<6%；TE≤11%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	8
	α-淀粉酶检测试剂盒
	盒
	用于测定血清/体液中α-淀粉酶浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：EPS底物法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<6%；TE≤15%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	9
	腺苷脱氨酶检测试剂盒
	盒
	用于测定血清/体液中腺苷脱氨酶浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：过氧化物酶法；
5.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤5%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	10
	总胆汁酸检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中总胆汁酸浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：酶循环法；
5.产品性能：批内CV≤5%；批间相对极差<5%；
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	11
	总蛋白检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中总蛋白浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：双缩脲法；
5.产品性能：相对偏差≤5%；批内CV≤2%；批间相对极差<5%；TE≤5%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	12
	前白蛋白检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中前白蛋白浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：免疫比浊法；
5.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤5%；批间相对极差<10%；
6.含校准品及质控品
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	13
	白蛋白检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中白蛋白浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：溴甲酚绿法；
5.产品性能：相对偏差≤6%；批内CV≤2%；批间相对极差<5%；TE≤6%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	14
	肌酐检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中肌酐浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：肌氨酸氧化酶法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤5%；批间相对极差<10%；TE≤12%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	15
	尿素检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中尿素浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：脲酶-谷氨酸脱氢酶法；
5.产品性能：相对偏差≤8%；批内CV≤4%；批间相对极差<5%；TE≤8%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	16
	尿酸检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中尿酸浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：尿酸酶法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<5%；TE≤12%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	17
	葡萄糖检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中葡萄糖浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：己糖激酶法；
5.产品性能：相对偏差≤8%；批内CV≤4%；批间相对极差<5%；TE≤7%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	18
	总胆红素检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中总胆红素浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：亚硝酸盐氧化法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<5%；TE≤15%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	19
	直接胆红素检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中直接胆红素浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：亚硝酸盐氧化法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<5%；
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	20
	甘油三酯检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中甘油三酯浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：GPO-PAP法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<6%；TE≤14%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	21
	总胆固醇检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中总胆固醇浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：CHOD-PAP法；
5.产品性能：相对偏差≤9%；批内CV≤3%；批间相对极差<5%；TE≤9%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	22
	高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中高密度脂蛋白胆固醇浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：直接法-过氧化氢酶清除法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<10%；
6.含校准品及质控品
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	23
	低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中低密度脂蛋白胆固醇浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：直接法-表面活性剂清除法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤3%；批间相对极差<10%；
6.含校准品及质控品
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	24
	载脂蛋白A1检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中载脂蛋白A1含量
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：免疫比浊法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤3%；批间相对极差<10%；
6.含校准品及质控品
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	25
	载脂蛋白B检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中载脂蛋白B含量
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：免疫比浊法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤3%；批间相对极差<10%；
6.含校准品及质控品
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	26
	α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中α-羟丁酸脱氢酶含量
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：α-酮丁酸底物法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤5%；批间相对极差<10%；
6.含校准品及质控品
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	27
	胆碱酯酶检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中胆碱酯酶含量
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：丁酰硫代胆碱底物法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<6%；
6.含校准品及质控品
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	28
	钙离子检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中总钙离子浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：偶氮砷Ⅲ法；
5.产品性能：相对偏差≤8%；批内CV≤3%；批间相对极差<5%；TE≤5%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	29
	镁离子检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中镁离子浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：偶氮砷Ⅰ法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤3.5%；批间相对极差<6%；TE≤15%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	30
	无机磷检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中无机磷浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：磷钼酸盐法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<6%；TE≤10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	31
	铁检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中铁浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）
4.检测方法：亚铁嗪法；
5.产品性能：相对偏差≤18%；批内CV≤6.5%；批间相对极差<8%；TE≤15%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	32
	补体C3检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中补体C3浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.检测方法：免疫比浊法；
4.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	33
	补体C4检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中补体C4浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.检测方法：免疫比浊法；
4.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤8%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	34
	抗链球菌溶血素O检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中抗链球菌溶血素O浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.含校准品及质控品；
4.检测方法：胶乳增强免疫比浊法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤6%；批间相对极差10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	35
	类风湿因子检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中类风湿因子浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.含校准品及质控品；
4.检测方法：胶乳增强免疫比浊法；
5.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	36
	β2微球蛋白检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中β2微球蛋白浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：胶乳增强免疫比浊法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤6%；批间相对极差15%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	37
	糖化血红蛋白检测试剂盒
	盒
	用于测定血液中糖化血红蛋白浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定3周；
2.含校准品及质控品；
3.检测方法：胶乳增强免疫比浊法；
4.产品性能：相对偏差≤6%；批内CV≤3%；批间相对极差10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	38
	脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒
	盒
	用于测定脑脊液与尿总蛋白浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.含校准品及质控品；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：邻苯三酚红钼法法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤6%；批间相对极差10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	39
	免疫球蛋白IgG检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中免疫球蛋白IgG浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.检测方法：免疫比浊法；
4.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	40
	免疫球蛋白IgA检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中免疫球蛋白IgA浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.检测方法：免疫比浊法；
4.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（ 西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	41
	免疫球蛋白IgM检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中免疫球蛋白IgM浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.检测方法：免疫比浊法；
4.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	42
	同型半胱氨酸检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中同型半胱氨酸浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1周；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.含校准品及质控品
5.检测方法：酶循环法；
6.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤5%；批间相对极差<10%；
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	43
	氨检测试剂盒
	盒
	用于测定血浆中氨浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
3.含校准品及质控品；
4.检测方法：谷氨酸脱氢酶法；
5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤10%；批间相对极差<10%；
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	44
	转铁蛋白测定试剂盒
	盒
	用于测定血清中转铁蛋白浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周；
2.含校准品及质控品；
3.检测方法：免疫比浊法；
4.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	45
	总铁结合力/不饱和铁结合力检测试剂盒
	盒
	联合血清铁用于测定血清中总铁结合力和不饱和铁
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.含校准品及质控品
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：亚铁嗪法；
5.产品性能：相对偏差≤18%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	46
	胱抑素C检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中胱抑素C浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.含校准品及质控品；
5.检测方法：胶乳增强免疫比浊法；
6.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤5%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	47
	乳酸检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中乳酸浓度
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.含校准品及质控品；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：乳酸氧化酶法；
5.产品性能：相对偏差≤18%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产
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C反应蛋白检测试剂盒
	



盒
	



用于测定血清中C反应蛋白含量
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.含校准品及质控品；
4.检测方法：胶乳增强免疫比浊法；
5.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%
	

1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	



国产

	49
	降钙素原检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中降钙素原
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.含校准品及质控品；
4.检测方法：胶乳增强免疫比浊法；
5.产品性能：批内CV≤10%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	50
	血清淀粉样蛋白A检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中血清淀粉样蛋白A
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.含校准品及质控品；
4.检测方法：胶乳增强免疫比浊法；
5.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤8%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	51
	N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶检测试剂盒
	盒
	用于测定尿液中N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖含量
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.含校准品及质控品
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：MPT底物法；
5.产品性能：批内CV≤10%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	52
	尿肌酐检测试剂盒
	盒
	用于测定尿液中肌酐含量
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.检测方法：酶法；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤5%；批间相对极差<10%
5.含校准品及质控品；
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	53
	尿微量白蛋白测定试剂盒
	盒
	用于测定尿液中微量白蛋白含量
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.含校准品及质控品；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：免疫比浊法；
5.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	54
	尿视黄醇结合蛋白检测试剂盒
	盒
	用于测定尿液中视黄醇结合蛋白含量
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定2周；
2.含校准品及质控品；
3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）；
4.检测方法：胶乳增强免疫比浊法；
5.产品性能：批内CV≤10%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	55
	β2微球蛋白检测试剂盒
	盒
	用于测定尿液中β2微球蛋白含量
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.含校准品及质控品；
3.检测方法：胶乳增强免疫比浊法；
4.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤10%；批间相对极差<15%品
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	56
	α1微球蛋白测定试剂盒
	盒
	用于测定尿液中α1微球蛋白含量
	1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月；
2.含校准品及质控品；
3.检测方法：胶乳增强免疫比浊法；
4.产品性能：批内CV≤10%；批间相对极差<10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）；
	国产

	57
	多项生化校准品
	盒
	用于校准（ALT、AST、GGT、ALP、TP、Alb、Tbil、Dbil、TBA、Cr、BUN、UA、CK、LDH、Glu、TG、CHO、K、Na、Cl、Ca、Mg、P、α-AMY）
	1主要组成：校准品组成为非人源性；
2.储存条件：校准品2-8℃储存可稳定18个月，复溶后-20℃可稳定1个月，复溶后2-8℃除胆红素外可稳定1周；
3.产品性能：外观：淡黄色或黄色冻干品；有准确度、均一度要求表
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）
	国产

	58
	多项生化质控品
	盒
	用于对（ALT、AST、GGT、ALP、TP、Alb、Tbil、Dbil、TBA、Cr、BUN、UA、CK、LDH、Glu、TG、CHO、K、Na、Cl、Ca、Mg、P、α-AMY）等项目进行室内质控测定
	1.主要组成：质控品组成为非人源性，有赋值表及均一性要求；
2.储存条件：质控品2-8℃条件下储存，有效期不少于18个月，复溶后-20℃密封保存稳定1个月。
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）
	国产

	59
	特种蛋白校准品
	盒
	用于校准（C3、C4、IgG、IgM、IgA）
	1.主要组成：校准品组成为非人源性
2.储存条件：校准品2-8℃储存可稳定18个月，复溶后-20℃可稳定1个月
3.产品性能：外观：白色或淡黄色冻干品；准确度：相对偏差≤15%；均一性：CV≤10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）
	国产

	60
	特种蛋白质控品
	盒
	用于对（C3、C4、IgG、IgM、IgA）项目进行室内质控测定
	1.主要组成：质控品组成为非人源性，有赋值表；
2.储存条件：质控品2-8℃储存可稳定18个月，复溶后-20℃可稳定1个月；
3.产品性能：外观：白色或淡黄色冻干品；均一性：CV≤10%
	1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）
	国产

	61
	钠,钾,氯离子浓度定量测定参比电极液
	瓶
	用于离子检测
	包装规格：500ml
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	62
	钠,钾,氯离子浓度定量测定内部标准液
	瓶
	用于离子检测
	包装规格：2000ml
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	63
	钠、钾、氯离子浓度定量测定标准液
	盒
	用于校准K、Na、Cl离子电极
	日立ISE标准液LOW
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	64
	钠、钾、氯离子浓度定量测定标准液
	盒
	用于校准K、Na、Cl离子电极
	日立ISE标准液HIGH
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	65
	样本稀释液
	瓶
	用于离子检测
	2L
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	66
	钾电极
	盒
	用于检测血清/体液K离子
	质量要求：CV≤2.5%；TE≤6%
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	67
	钠电极
	盒
	用于检测血清/体液Na离子
	质量要求：CV≤1.5%；TE≤4%
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	68
	氯电极
	盒
	用于检测血清/体液Cl离子
	质量要求：CV≤1.5%；TE≤4%
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	69
	参比电极
	盒
	用于离子检测
	/
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	70
	.钠、钾、氯离子测定校准液
	盒
	用于校准离子检测
	/
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	71
	钠、钾、氯离子测定质控品（低值）
	盒
	用于离子质控检测
	日立ISE血质控品L
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	72
	钠、钾、氯离子测定质控品
（高值）
	盒
	用于离子质控检测
	日立ISE血质控品H
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	73
	脂类复合质控品
	盒
	用于甘油三酯（TG）、总胆固醇（CHO）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、载脂蛋白A1（ApoA1）、载脂蛋白B（ApoB）
	1.产品属性：非定值质控品；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内；
3.主要组成：血清基质冻干品；
4.包装规格：水平1、2两个浓度可选。
5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0%
	适用于现有仪器日立008α的第三方质控品
	国产

	74
	清洗液ISE（N）
	盒
	用于离子电极清洁
	规格：5×100ml
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	75
	清洗液HIALKALI-D
	瓶
	用于仪器日常保养维护
	规格：2L
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	76
	抗菌无磷清洗剂HITERGENT
	瓶
	用于仪器日常保养维护
	规格：500mL
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	77
	清洗液HIALKALI
	瓶
	用于仪器日常保养维护
	规格：500mL
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	78
	清洗液HICARRYNON
	瓶
	用于仪器日常保养维护
	规格：500mL
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	79
	灯泡
	个
	用于仪器日常保养维护
	/
	适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪
	进口

	80
	电解质校准液
	瓶
	用于离子校准
	高值100ml，低值100ml
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	81
	钾电极
	盒
	用于离子检测
	/
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	82
	钠电极
	盒
	用于离子检测
	/
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	83
	氯电极
	盒
	用于离子检测
	/
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	84
	参比电极
	盒
	用于离子检测
	/
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	85
	电解质尿液校准液
	瓶
	用于尿液离子校准
	100ml
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	86
	缓冲液    
	瓶
	用于离子检测
	电解质缓冲溶液2
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	87
	缓冲液
	瓶
	用于离子检测
	电解质基准溶液
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	88
	灯泡
	个
	用于仪器日常保养维护
	/
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	89
	ISE清洗液
	盒
	用于离子电极清洁
	2×100ml
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	90
	灯泡冷却液
	瓶
	用于仪器日常保养维护
	50ml
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	91
	洗针液3
	瓶
	用于仪器日常保养维护
	500ml
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	92
	洗针液2
	盒
	用于仪器日常保养维护
	5×250ml
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	93
	洗针液1
	盒
	用于仪器日常保养维护
	5×250ml
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	94
	 洗针液0
	盒
	用于仪器日常保养维护
	4×500ml
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	95
	孵育油
	瓶
	用于仪器日常保养维护
	5kg
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	96
	反应杯活化液
	瓶
	用于仪器日常保养维护
	1000ml
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	97
	比色杯洗液
	瓶
	用于仪器日常保养维护
	2000ml
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	98
	样本杯
	包
	用于仪器日常保养维护
	1000个
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	99
	吸光度检定试剂盒
	盒
	用于仪器日常保养维护
	8×2测试
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	100
	比色杯
	盒
	用于仪器日常保养维护
	17个
	适用于现有设备西门子ADVIA XPT
	进口

	101
	水机专用盐
	袋
	用于实验室水机日常制水软化需求
	使用有效期：不少于二年；
	1.适用于现有纯水设备
2.执行标准Q/KLSQB0001-2019
	国产

	包二（微量元素试剂、尿液分析试剂、精液分析试剂）

	微量元素试剂

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	样本稀释液
	盒
	用于微量元素测定（铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷、碘、铬等）
	0.5ml×50支
	适用于现有仪器型号安徽九陆WJ-9600B
	国产

	2
	清洗液
	瓶
	用于微量元素测定（铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷、碘、铬等）
	250ml
	适用于现有仪器型号安徽九陆WJ-9600B
	国产

	3
	微量元素质控品
	盒
	用于微量元素（镉、铅、铜、锰、硒、锌等）
	1.有效期：不少于6月；
2.开瓶后2-8℃可稳定15天
3.含两个水平质控品
	适用于现有仪器型号安徽九陆WJ-9600B
	国产

	4
	样本稀释液
	瓶
	用于微量元素测定（铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷、碘、铬等）
	200mL
	适用于现有仪器型号安徽九陆WJ-9600B
	国产

	   尿液分析试剂

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	尿液分析试纸条
	箱
	用于检测尿常规化学分析
	100条
	适用于现有仪器型号：爱威AVE-756A
	国产

	2
	一次性使用尿液采集器
	箱
	用于尿液采集、上机检测
	800人份
	适用于现有仪器型号：爱威AVE-756A/AVE-768A
	国产

	3
	清洗液
	盒
	用于仪器日常维护保养
	500ml
	适用于现有仪器型号：爱威AVE-756A/AVE-768A
	国产

	4
	尿液有形成分分析仪质控物
	盒
	用于尿液有形成分质控检测
	28支
	适用于现有仪器型号：爱威AVE-768A
	国产

	5
	尿液干化学分析质控物
	盒
	用于尿常规化学质控检测
	12瓶
	适用于现有仪器型号：爱威AVE-756A
	国产

	6
	尿液有形成分分析仪试剂包 
	盒
	用于尿有形成分分析检测
	 7系试剂包，定制版
	适用于现有仪器型号：爱威AVE-768A
	国产

	   精液分析试剂

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	精子DNA碎片染色液（SCD法）
	盒
	用于精子DNA检测
	40人份
	适用于现有设备型号：赛司SAS-D6
	国产

	2
	精子形态染色液（Diff-Quik法）
	盒
	用于畸形精子分析
	3×50ml
	适用于现有设备型号：赛司SAS-D6
	国产

	3
	精子检测板
（一次性使用）
	盒
	用于精子计数及精液分析
	200人份
	适用于现有设备型号：赛司SAS-D6
	国产

	4
	精子浓度质控珠
	盒
	用于精液分析质控检测
	4ml×2
	适用于现有设备型号：赛司SAS-D6
	国产

	包三（快速检测试剂、血培养瓶）

	  快速检测试剂

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中甲型肝炎IgM抗体
	1.有效期：不少于10月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；阳性符合率：>98%；重复性：多次测量反应结果一致，显色度均一；
3.适用标本：全血、血清、血浆
	/
	国产

	2
	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中戊型肝炎抗体
	1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；阳性符合率：>98%；重复性：多次测量反应结果一致，显色度均一；
3.适用标本：全血、血清、血浆
	/
	国产

	3
	肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中肺炎支原体肝炎抗体
	1.有效期：不少于10月，开封后2-8℃可稳定1个月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一；分析特异性：低于HGB:10g/L的溶血、CHO：10mmol/L脂血、TBIL：200μmol/L黄疸对检测结果不影响
	/
	国产

	4
	肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中肺炎衣原体抗体
	1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响
	/
	国产

	5
	腺病毒IgM抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中腺病毒抗体
	1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响
	/
	国产

	6
	呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中呼吸道合胞病毒抗体
	1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响
	/
	国产

	7
	A型流感病毒IgM抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中A型流感病毒抗体
	1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响
	/
	国产

	8
	B型流感病毒IgM抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中B型流感病毒抗体
	1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响
	/
	国产

	9
	柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中柯萨奇病毒B组抗体
	1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响
	/
	国产

	10
	副流感病毒IgM抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中副流感病毒抗体
	1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响
	/
	国产

	11
	EB病毒IgA抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中EB病毒IgA抗体
	1.有效期：不少于10月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响
	/
	国产

	12
	EB病毒衣壳抗原（VCA）IgG抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中EB病毒衣壳抗原（VCA）IgG抗体
	1.有效期：不少于10月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响
	/
	国产

	13
	EB病毒衣壳抗原（VCA）IgM抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中EB病毒衣壳抗原（VCA）IgM抗体
	1.有效期：不少于10月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响
	/
	国产

	14
	人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体
	1.有效期：不少于12月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性参考品检测多次，反应结果一致且显色度均一
	/
	国产

	15
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中梅毒螺旋体抗体
	1.有效期：不少于12月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用精密性参考品检测多次，反应结果一致且显色度均一
	/
	国产

	16
	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中丙型肝炎病毒抗体
	1.有效期：不少于12月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；阳性参考品符合率：100%；阴性参考品符合率：100%；重复性：用精密性参考品检测多次，反应结果一致且显色度均一
	/
	国产

	17
	乙型肝炎病毒标志物（HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb）检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中乙型肝炎病毒标志物
	1.有效期：不少于12月；
2.质量要求：阳性参考品符合率：≥90%（HBsAg应为100%）；阴性参考品符合率：≥95%（HBsAg应为100%）；重复性：用精密性参考品检测多次，反应结果一致且显色度均一
	/
	国产

	18
	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒
	盒
	用于测定血清中乙型肝炎病毒表面抗原
	1.有效期：不少于12月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；阳性参考品符合率：100%；阴性参考品符合率：100%；最低检出量：≤2.5ng/mL；重复性：用精密性参考品检测多次，反应结果一致且显色度均一
	/
	国产

	19
	麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒
	盒
	用于快速测定血清中麻疹病毒抗体
	1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响
	/
	国产

	20
	人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒
	盒
	用于测定尿液中人绒毛膜促性腺激素
	1.有效期：不少于12月；
2.质量要求：最低检出量：≤25mIU/mL；重复性：同一标本25mIU/m浓度HCG液检测多次，反应结果一致且显色度均一
	/
	国产

	21
	轮状病毒抗原检测试剂盒
	盒
	用于快速测定粪便中轮状病毒
	1.有效期：不少于12月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；阳性参考品符合率：100%；阴性参考品符合率：100%；重复性：用精密性参考品检测多次，反应结果一致且显色度均一
	/
	国产

	22
	腺病毒抗原检测试剂盒
	盒
	用于快速测定粪便中肠道腺病毒抗原抗体
	1.有效期：不少于12月；
2.质量要求：检测敏感性>95%；阳性参考品符合率：100%；阴性参考品符合率：100%；重复性：用精密性参考品检测多次，反应结果一致且显色度均一
	/
	国产

	23
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法）
	盒
	用于TPPA试验试剂
	1.有效期：不少于12月；2.凝集法
2.质量要求：检测敏感性、检测特异性均>95%
	/
	国产

	24
	肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法）
	盒
	用于测定血清中肺炎支原体抗体
	1. 有效期：不少于12月；2.被动凝集法；
3.质量要求：检测敏感性>95%；阳性参考品符合率：100%；阴性参考品符合率：>98%；
	/
	国产

	25
	梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂
	盒
	用于测定血清中梅毒螺旋体不加热凝集试验测定
	1. 有效期：不少于8月；
2. 质量要求：阳性反应肉眼可见凝集；阴性反应无凝集或仅有一点状颗粒；
3. 具有药品批准文号
	/
	国产

	26
	乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）
室内质控品
（胶体金法）
	盒
	用于乙型肝炎表面抗原测定（胶体金法）定性质控分析
	1.产品类型：液体/冻干粉；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果与对应水平符合；
3.包装规格：水平1、2两个浓度可选。
	/  
	国产

	27
	梅毒螺旋体抗体（抗-TP）室内质控品
（胶体金法）
	盒
	用于梅毒特异性抗体测定（胶体金法）定性质控分析
	1.产品类型：液体/冻干粉；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果与对应水平符合；
3.包装规格：水平1、2两个浓度可选。
	/  
	国产

	28
	丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）
室内质控品
（胶体金法）
	盒
	用于丙型肝炎病毒抗体测定（胶体金法）定性质控分析
	1.产品类型：液体/冻干粉；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果与对应水平符合；
3.包装规格：水平1、2两个浓度可选。
	/  
	国产

	29
	人免疫缺陷病毒1型抗体（抗HIV-1）室内质控品
（胶体金法）
	盒
	用于人类免疫缺陷病毒抗体测定（胶体金法）定性质控分析
	1.产品类型：液体/冻干粉；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果与对应水平符合；
3.包装规格：水平1、2两个浓度可选。
	/  
	国产

	  血培养瓶

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	厌氧微生物培养瓶
	盒
	用于厌氧菌血培养
	50瓶
	适用于现有设备型号：BD BACTEC FX 40
	国产

	 包四、流式细胞分析检测试剂

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光法）
	盒
	用于多项细胞因子（IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17A、TNF-α、IFN-α、IFN-γ）联合检测分析
	1. 有效期：2-8℃保存不低于12个月；
2. 规格型号：100人份/盒（十二联检）；含校准品及质控品；
3. 产品性能：CV≤15%；最低检测限：IL-17A≤10pg/ml，其他项目≤2.5pg/ml
	适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6
	国产

	2
	细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光法）
	盒
	用于多项细胞因子（IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、、IL-17A、TNF-α、IFN-γ）联合检测分析
	1. 有效期：2-8℃保存不低于12个月；
2. 规格型号：100人份/盒（七联检）；含校准品及质控品；
3. 产品性能：CV≤15%；最低检测限：IL-17A≤10pg/ml，其他项目≤2.5pg/ml
	适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6
	国产

	3
	细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光法）
	盒
	用于多项细胞因子（IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、、TNF-α、IFN-γ）联合检测分析
	1.有效期：2-8℃保存不低于12个月；
2.规格型号：100人份/盒（六联检）；含校准品及质控品；
3.产品性能：CV≤15%；最低检测限：所有项目≤2.5pg/ml
	适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6
	国产

	4
	免疫球蛋白G亚类检测试剂盒（流式荧光发光法)
	盒
	用于免疫球蛋白G亚类（IgG1、IgG2、IgG4）检测
	1.有效期：2-8℃保存不低于12个月；
2.规格型号：100人份/盒（三联）；含校准品及质控品；
3.产品性能：精密度：批内CV≤10%；批间CV≤15%；准确度：相对偏差≤15%
	适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6
	国产

	5
	淋巴细胞亚群检测试剂盒（流式细胞仪法-6色）
	盒
	用于细胞因子CD3、CD4、CD8、CD19、CD45、CD16+56检测
	1.有效期：2-8℃保存不低于12个月；
2.规格型号：50T/盒
3.产品性能：精密度：CV≤10%；
	适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6
	国产

	6
	淋巴细胞亚群检测试剂盒（流式细胞仪法-6色）
	盒
	用于细胞因子CD3、CD4、CD8、CD19、CD45、CD16+56检测
	1.有效期：2-8℃保存不低于12个月；
2.规格型号：100T/盒
3.产品性能：精密度：CV≤10%；
	适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6
	国产

	7
	CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂
	盒
	用于CD3/8/45/4因子联合检测分析
	50人份/盒
	适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6
	国产

	8
	CD3/CD16+56/CD45/CD19检测试剂
	盒
	用于CD3/16+56/45/19因子联合检测分析
	50人份/盒
	适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6
	国产

	9
	流式细胞分析用溶血剂
	盒
	用于流式细胞分析检测
	50ml
	适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6
	国产

	10
	流式细胞分析用鞘液
	盒
	用于流式细胞分析检测
	5L×2瓶
	适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6
	国产

	11
	流式清洗液
	盒
	用于流式细胞分析检测及日常清洁保养
	50ml
	适用于现有设备迈瑞BriCyte E6
	国产

	12
	流式微球质控品
	盒
	用于流式细胞分析质控检测
	2ml
	适用于现有设备迈瑞BriCyte E6
	国产

	  包五、干式荧光免疫试剂

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）联检试剂盒
	盒
	用于检测胃蛋白酶I、II
	20人份
	适用于现有设备型号：蓝勃AFS2000A
	国产

	2
	胃泌素17（G-17）检测试剂盒
	盒
	用于检测胃泌素17
	20人份
	适用于现有设备型号：蓝勃AFS2000A
	国产

	3
	幽门螺杆菌（HP）分型检测试剂盒
	盒
	用于检测幽门螺杆菌分型
	20人份
	适用于现有设备型号：蓝勃AFS2000A
	国产

	4
	血管内皮生长因子（VEGF）检测试剂盒
	盒
	用于检测血管内皮生长因子
	20人份
	适用于现有设备型号：蓝勃AFS2000A
	国产

	包六、血凝试剂

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	凝血酶原时间测定试剂盒
	盒
	用于测定血浆凝血酶原时间（PT）
	1.有效期：不少于12月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.质量要求：批内精密度正常标本CV≤3%；异常标本CV≤8%
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	2
	活化的部分凝血活酶时间测定试剂盒 
	盒
	用于测定血浆中活化部分凝血酶原时间（APTT）
	1.有效期：不少于12月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.质量要求：批内精密度正常标本CV≤4%；异常标本CV≤8%
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	3
	纤维蛋白原测定试剂盒
	盒
	用于测定血浆纤维蛋白原含量
	1.有效期：不少于12月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.质量要求：批内精密度正常标本CV≤6%；异常标本CV≤12%
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	4
	凝血酶时间测定试剂盒
	盒
	用于测定血浆中凝血酶时间（TT）
	1.有效期：不少于12月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	5
	D-二聚体测定试剂盒
	盒
	用于测定血浆中D-二聚体含量
	1.有效期：不少于12月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
3.质量要求：批内精密度正常标本CV≤15%；异常标本CV≤10%
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	6
	抗凝血酶测定试剂盒
	盒
	用于测定血浆中抗凝血酶活性
	1.有效期：不少于12月；
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	7
	纤维蛋白和纤维蛋白原降解产物检测试剂盒
	盒
	用于测定血浆中纤维蛋白及纤维蛋白原产物含量
	1.有效期：不少于12月；
2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）；
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	8
	Ⅱ因子检测试剂盒
	盒
	用于测定血浆中凝血因子Ⅱ活性
	10×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	9
	Ⅴ因子检测试剂盒
	盒
	用于测定血浆中凝血因子Ⅴ活性
	10×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	10
	Ⅶ因子检测试剂盒
	盒
	用于测定血浆中凝血因子Ⅶ活性
	10×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	11
	因子Ⅷ缺乏血浆测定试剂盒
	盒
	用于测定血浆中凝血因子Ⅷ活性
	10×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	12
	因子IX缺乏血浆测定试剂盒
	盒
	用于测定血浆中凝血因子IX活性
	10×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	13
	Ⅹ因子检测试剂盒
	盒
	用于测定血浆中凝血因子Ⅹ活性
	10×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	14
	Ⅺ因子检测试剂盒
	盒
	用于测定血浆中凝血因子Ⅺ活性
	10×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	15
	Ⅻ因子检测试剂盒
	盒
	用于测定血浆中凝血因子Ⅻ活性
	10×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	16
	XIII因子抗原检测试剂盒
	盒
	用于测定血浆中凝血因子XIII活性
	乳胶试剂：2×2.5ml，
反应缓冲剂：2×5ml，
稀释液：2×6ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	17
	狼疮抗凝物检测试剂盒
	盒
	用于测定血浆中狼疮抗凝物
	SCT筛选试剂：3×5ml，SCT确认试剂：3×5ml，
SCT氯化钙：3×10ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	18
	蛋白S检测试剂盒（凝固法)
	盒
	用于测定血浆中蛋白S
	蛋白S试剂：3×2ml，
钙试剂：3×6ml，
蛋白S缺乏血浆:
3×2ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	19
	蛋白C测定试剂盒
	盒
	用于测定血浆中蛋白C
	稀释剂：1×8ml， 
蛋白C激活剂：
2×2.5ml，
显色底物：2×2.5ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	20
	血管性血友病因子抗原检测试剂盒
	盒
	用于测定血浆中血管性血友病因子
	乳胶试剂：2×3ml，
反应缓冲液：2×4ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	21
	肝素测定试剂盒
	盒
	用于测定血浆中肝素
	显色底物1×4ml，
因子xa试剂1×5ml，
抗凝血酶：1×3ml，
缓冲剂：1×8ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	22
	活化蛋白C抵抗性检测试剂盒
	盒
	用于活化蛋白C抵抗性检测
	APTT试剂2×4ml，
FV乏血浆：2×4ml，APC/CaCl2：2×2ml，
血浆质控1：2×1ml，
血浆质控2：2×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	23
	纤溶酶抑制物检测试剂盒
	盒
	用于血浆中纤溶酶抑制物检测
	缓冲液：2×9ml，
纤溶酶试剂:
2×2.5ml，
发色底物：1×4ml，
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	24
	纤溶酶原测定试剂盒
	盒
	用于测定血浆中纤溶酶原
	发色底物：2×2ml，
链激酶试剂：2×2.5ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	25
	凝血校准品 
	盒
	用于凝血项目校准检测
	10×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	26
	高值血凝试剂质控品
	盒
	用于凝血质控检测（PT、APTT、TT、Fib）
	10×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	27
	低值血凝试剂质控品
	盒
	用于凝血质控检测（PT、APTT、TT、Fib）
	10×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	28
	正常值血凝试剂质控品
	盒
	用于凝血质控检测（PT、APTT、TT、Fib）
	10×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	29
	D-二聚体质控品
	盒
	用于血浆D二聚体质控检测
	D-二聚体低值质控品：5×1ml， D-二聚体高值质控品：5×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	30
	纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物质控品
	盒
	用于血浆纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物质控检测
	低值FDP质控品：
3×1ml，
高值FDP质控品：
3×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	31
	纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物校准品
	盒
	用于血浆纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物校准
	FDP校准品1-5：
1×1ml×5个
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	32
	凝血分析用稀释液
	盒
	用于凝血分析检测
	因子稀释液100ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	33
	凝血质控品（水平1）
	盒
	用于凝血质控检测（PT、APTT、TT、Fib）
	10×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	34
	凝血质控品(水平2)
	盒
	用于凝血质控检测（PT、APTT、TT、Fib）
	10×1ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	35
	清洗液
	盒
	用于日常检测及保养维护
	4000ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	36
	清洗液(A)
	盒
	用于日常检测及保养维护
	500ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	37
	清洗液(B)
	盒
	用于日常检测及保养维护
	80ml
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	38
	反应杯
	包
	用于凝血分析检测
	2400个
	适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS
	进口

	包七、血气试剂

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	血气测定试剂盒（16项）
	盒
	用于血气分析检测
	150T
	适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000
	进口

	2
	血气测定试剂盒（16项）
	盒
	用于血气分析检测
	300T
	适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000
	进口

	3
	血气测定试剂盒（16项）
	盒
	用于血气分析检测
	450T
	适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000
	进口

	4
	血气测定试剂盒（16项）
	盒
	用于血气分析检测
	600T
	适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000
	进口

	5
	血气测定试剂盒（17项）
	盒
	用于血气分析检测
	150T
	适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000
	进口

	6
	血气测定试剂盒（17项）
	盒
	用于血气分析检测
	300T
	适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000
	进口

	7
	血气测定试剂盒（17项）
	盒
	用于血气分析检测
	450T
	适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000
	进口

	8
	血气测定试剂盒（17项）
	盒
	用于血气分析检测
	600T
	适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000
	进口

	9
	血气分析仪用系统质控品1
	盒
	用于血气分析质控检测
	10安瓿×1.8ml
	适用于现有仪器型号CEM Premier 5000
	进口

	10
	血气分析仪用系统质控品2
	盒
	用于血气分析质控检测
	10安瓿×1.8ml
	适用于现有仪器型号CEM Premier 5000
	进口

	11
	血气分析仪用系统质控品3
	盒
	用于血气分析质控检测
	10安瓿×1.8ml
	适用于现有仪器型号CEM Premier 5000
	进口

	12
	血气分析仪用性能验证液
	盒
	用于血气分析性能验证
	4安瓿×5×2.5ml
	适用于现有仪器型号CEM Premier 5000
	进口

	  包八、 化学发光检测试剂

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	甲胎蛋白测定试剂盒
	盒
	检测游离AFP，用于联合E3、游离HCG等进项唐氏筛查检测及诊断
	规格：100T
	适用于现有设备型号：新产业MAGLUMI X8
	国产

	2
	免疫分析多项质控品
	盒
	用于多项免疫质控检测（TSH、T3、T4、FT3、FT4、FSH、LH、PRL、E2、PROG、TEST、HCG）
	1.规格型号：包含低、中、高三个水平浓度
2.储存条件：质控品2-8℃条件下储存，有效期不少于24个月，复溶后-20℃稳定性不少于20天。
3.产品性能：瓶间CV≤10%
	适用于现有设备型号：新产业MAGLUMI X8
	国产

	3
	肿瘤标志物多项质控品
	盒
	用于多项肿瘤质控检测（Fer、AFP、CEA、Ca125、Ca15-3、Ca199、TPSA、FPSA、Ca72-4、HE4、PIVKA-II）
	1.规格型号：包含低、中、高三个水平浓度
2.储存条件：质控品2-8℃条件下储存，有效期不少于24个月，复溶后-20℃稳定性不少于30天。
3.产品性能：瓶间CV≤10%
	适用于现有设备型号：新产业MAGLUMI X8
	国产

	4
	传染病非定值符合质控品（低值）
	盒
	用于传染病八项检测（HBsAg、Anti-HBs、HBeAg、Anti-HBe、Anti-HBc、HIV1/2、Anti-HCV、TP）
	1.传染病阴性质控
2.储存条件：质控品2-8℃条件下储存，有效期不少于24个月，复溶后-20℃稳定性不少于30天。
	适用于现有设备型号：新产业MAGLUMI X8
	国产

	5
	传染病非定值符合质控品（抗原）
	盒
	用于传染病抗原项目检测（HBsAg、HBeAg、HIV Ag）
	1.传染病抗原项目阳性质控
2.储存条件：质控品2-8℃条件下储存，有效期不少于24个月，复溶后-20℃稳定性不少于30天。
	适用于现有设备型号：新产业MAGLUMI X8
	国产

	6
	传染病非定值符合质控品（抗体）
	
	用于传染病抗体项目检测（Anti-HBs、Anti-HBe、Anti-HBc、HIV1/2、Anti-HCV、TP）
	1.传染病抗体项目阳性质控
2.储存条件：质控品2-8℃条件下储存，有效期不少于24个月，复溶后-20℃稳定性不少于30天。
	适用于现有设备型号：新产业MAGLUMI X8
	国产

	7
	肝纤维化标志物质控品
	盒
	用于透明质酸（HA）、III型前胶原N段肽（PIIIPN-P）、IV型胶原（CIV）、层粘连蛋白（LH）、甘胆酸（CG）质控检测
	1.产品属性：非定值质控品；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内；
3.主要组成：人血清基质冻干品；
4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。
5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0%
	适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8的第三方质控品
	国产

	8
	肿瘤标志物复合质控品
	盒
	用于铁蛋白（Fer）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖类抗原（Ca125）、糖类抗原（Ca15-3）、糖类抗原（Ca19-9）、糖类抗原（Ca242）、糖类抗原（Ca72-4）、人附睾分泌蛋白（HE4）、异常凝血酶原（PIVKA-II）质控检测
	1.产品属性：非定值质控品；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内；
3.主要组成：人血清基质冻干品；
4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。
5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0%
	适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8的第三方质控品
	国产

	9
	胃功能复合质控品
	盒
	用于胃蛋白酶原I（PGI）、胃蛋白酶原II（PGII）、胃泌素-17（G-17）、幽门螺旋杆菌IgG抗体（Hp-IgG）质控检测
	1.产品属性：非定值质控品；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内；
3.主要组成：人血清基质冻干品；
4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。
5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0%
	适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8的第三方质控品
	国产

	10
	炎症标志物质控品
	盒
	用于C反应蛋白（CRP）、降钙素原（PCT）、白介素-6（IL-6）、血清淀粉样蛋白（SAA）、α-肿瘤坏死因子（TNF-α）质控检测
	1.产品属性：非定值质控品；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内；
3.主要组成：人血清基质冻干品；
4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。
5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0%
	适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8的第三方质控品
	国产

	11
	糖代谢复合质控品
	盒
	用于谷氨酸脱羧酶抗体（Anti-GAD）、抗胰岛素抗体（IAA）、抗胰岛细胞抗体（ICA）质控检测
	1.产品属性：非定值质控品；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内；
3.主要组成：人血清基质冻干品；
4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。
5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0%
	适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8的第三方质控品
	国产

	12
	产前筛查复合质控品
	盒
	用于甲胎蛋白（cAFP）、游离人绒毛膜促性腺激素β亚单位（F-β-HCG）、游离雌三醇（FE3）、妊娠相关血浆蛋白A（PAPP-A）质控检测
	1.产品属性：非定值质控品；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内；
3.主要组成：人血清基质冻干品；
4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。
5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0%
	适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8的第三方质控品
	国产

	13
	高血压复合质控品
	盒
	用于皮质醇（Cortisol）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、醛固酮（ALD）、肾素（renin）、血管紧张素I（AI）、血管紧张素II（AII）质控检测
	1.产品属性：非定值质控品；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内；
3.主要组成：人血清基质冻干品；
4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。
5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0%
	适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8和安图
AUTO A6200PLUS的第三方质控品
	国产

	14
	骨代谢复合质控品
	盒
	用于25羟基维生素D（25-OH VD）、β-胶原特殊序列（β-CTx）、骨钙素（BGP）、降钙素（CT）、总I型胶原氨基端延长肽（P1NP）、全段甲状旁腺激素（PTH）质控检测
	1.产品属性：非定值质控品；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内；
3.主要组成：人血清基质冻干品；
4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。
5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0%
	适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8和安图
AUTO A6200PLUS的第三方质控品
	国产

	15
	肺癌标志物复合质控品
	盒
	用于癌胚抗原（CEA）、胃泌素释放肽前体（ProGRP）、鳞状上皮细胞癌抗原（SCCA）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）质控检测
	1.产品属性：非定值质控品；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内；
3.主要组成：人血清基质冻干品；
4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。
5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0%
	适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8和安图
AUTO A6200PLUS的第三方质控品
	国产

	16
	生长激素复合质控品
	盒
	用于生长激素（GH）、胰岛素样生长因子（IGF-1）、胰岛素生长因子结合蛋白3（IGFBP-3）质控检测
	1.产品属性：非定值质控品；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内；
3.主要组成：人血清基质冻干品；
4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。
5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0%
	适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8和安图AUTO A6200PLUS的第三方质控品
	国产

	   包九、化学发光检测试剂

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	内分泌质控品Ⅱ
	
	用于TSH、T3、T4、FT3、FT4、Cor、ACTH等项目质控检测
	1.包含低、中、高三个水平浓度
2.质控品2-8℃条件下储存，有效期不少于24个月，相对偏差不少于20%
	适用于现有设备型号：安图AUTO A6200 PLUS
	国产

	2
	类风湿因子IgG检测试剂盒
	盒
	用于检测RF-IgG抗体
	规格：100T
	适用于现有设备型号：安图AUTO A6200 PLUS
	国产

	3
	类风湿因子IgA检测试剂盒
	盒
	用于检测RF-IgA抗体
	规格：100T
	适用于现有设备型号：安图AUTO A6200 PLUS
	国产

	4
	类风湿因子IgM检测试剂盒
	盒
	用于检测RF-IgM抗体
	规格：100T
	适用于现有设备型号：安图AUTO A6200 PLUS
	国产

	5
	γ-干扰素质控品
	盒
	用于结核γ-干扰素（IFN-γ）质控检测
	1.产品属性：非定值质控品；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内；
3.主要组成：人血清基质冻干品；
4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。
5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0%
	适用于现有仪器安图AUTO A6200PLUS的第三方质控品
	国产

	6
	甲状腺功能复合质控品
	盒
	用于促甲状腺激素（TSH）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺激素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺激素（FT4）、抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）、抗甲状腺球蛋白抗体（TGAb）、反三碘甲状腺原氨酸（rT3）质控检测
	1.产品属性：非定值质控品；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内；
3.主要组成：人血清基质冻干品；
4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。
5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0%
	适用于现有仪器安图AUTO A6200PLUS的第三方质控品
	国产

	包十、（C反应蛋白（CRP）定量质控品、 便隐血质控品、R2A和TSA培养基、化学发光检测试剂）

	   C反应蛋白（CRP）定量质控品

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	C反应蛋白质控品
	盒
	用于C反应蛋白（CRP）测定定量质控分析
	1.产品属性：非定值质控品；
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内；
3.主要组成：含有人源C-反应蛋白；
4.包装规格：水平1、2两个浓度可选。
5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0%
	适用于现有仪器迈瑞CRP-M100的第三方质控品
	国产

	  便隐血质控品、R2A和TSA培养基

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	粪便隐血（FOB）非定值质控品
	盒
	用于粪便隐血定性质控分析
	1.产品属性：定性质控品
2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果与对应水平符合。
3.主要组成：人血红蛋白、稳定剂、防腐剂等。
4.包装规格：阴性、低值、高值三个水平可选。
	适用于粪便隐血的第三方质控品
	国产

	2
	R2A琼脂培养基
	块
	用于透析用水细菌培养检测
	90mm
	/
	国产

	3
	大豆酪蛋白琼脂(TSA)培养基
	块
	用于透析用水细菌培养检测
	90mm
	/
	国产

	 化学发光检测试剂

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	β-人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒
	盒
	用于检测血清中β-人绒毛促性腺激素含量
	1.规格：100T
2.含校准品及质控品
	适用于现有设备型号：万孚Shine i1900
	国产

	包十一、床旁检测项目

	 床旁检测项目

	序号
	项目名称
	单位
	适应性
	基本性能要求
	必要前提
	属性

	1
	血糖试条
	盒
	体外定量检测人体指尖毛细血管与静脉全血中葡糖糖的浓度
	1.检测方法：葡萄糖脱氢酶法。
2.质量要求：通过2025年卫生部室间质评，质量需求（需提供报告）。     
3.产品性能.测量范围＜5.55mmol/L，允许偏差不超过±0.83mmol/L；测量范围≥5.55mmol/L，允许偏差不超过±15%；重复性：测试范围＜5.55mmol/L,SD＜0.42mmol/L；测试范围≥5.55mmol/L，CV＜7.5%。
4.有效期：室温4℃-35℃，开瓶3个月，未开瓶18个月。
	与医院采购血糖仪GLupld-HD检测设备相兼容。 
	国产

	2
	血酮试条
	盒
	体外定量检测人体指尖毛细血管与静脉全血中β-羟丁酸的浓度
	1.监测方法：是通过酶促反应将血中β-羟丁酸转化为电信号，快速定量检测全血酮体浓度的电化学法。
2.质量要求：通过2025年卫生部室间质评，质量需求（需提供报告）。
3.产品性能：批件差：3个批号的血酮试纸批间差≤15%.重复性：测试范围＜4.0mmol/L， SD＜0.3mmol/L ；≥4.0mmol/L，CV＜7.5%.准确度：测试范围＜1.5mmol/L， 误差不超过±0.3mmol/L ；≥1.5mmol/L，误差不超过±20%.线性范围：误差不超过±0.3mmol/L。
4.有效期：4℃-30℃避光密闭保存，有效期15个月。
	与医院采购血糖仪GLupld-HD检测设备相兼容。
	国产
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